济宁北湖省级旅游度假区人民医院

微波治疗仪、中频治疗仪采购项目

议价邀请函

各供应商：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院微波治疗仪、中频治疗仪采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

（一）项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院微波治疗仪、中频治疗仪采购项目。

（二）包组划分：1个包。

（三）项目概况：本项目为本年度院内采购项目，采购数量各1台。

（四）预算金额：微波治疗仪1台、中频治疗仪2台，共计1万元。

（五）资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商。

（二）供应商必须具备的资格：

1.生产商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

2.代理商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求供货，付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起3个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

（一）、微波治疗仪

参数要求：

1．电源电压：220V±10％，频率50HZ±1HZ

2．正常工作条件

a）环境温度：10℃～40℃；

b）相对湿度：30％～75％；

c）大气压力：700hPa～1060hPa

3．整机输入功率：≤400W

4．输出功率：≤80W

5．微波频率：2450Mhz±30Mhz

6．显示方式：便携数码

7．磁控管：性能稳定，效率高。

8．功率范围：理疗：0W-30W之间，连续可调

治疗：0W-80W之间，连续可调

9．治疗时间定时范围：0-99S 可调

10．理疗时间定时范围：0-30min可调，理疗蜂鸣报警

11．手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。

12．工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制

13．辐射防护A、外壳泄漏≤2Mw／cm2 B、无用辐射≤2Mw／cm2

C、探头驻波比≤3

D、输出阻抗≤50Ω

E、在电压不稳时，可自动调节。

14．具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统.

15．具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电仪器正常工作。

16．产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收。

17．一体化推车式（液晶屏），车轮可以锁定，带脚踏开关．

（二）、中频治疗仪

参数要求：

【工作电压】：200v土22V，50Hz土 1Hz

【输出功率】：≤55W

【熔断器】：1.5A、20（两个）

【输入功率】：≤55VA

【输出通道】：双通道

【安全分类】：I类BF型

【中频载波频率】：2KHz-5KHz

【低频调制频率】：1／6Hz-150Hz

【调制幅度】：100％、75％、50％、25％

【调制方式】：连续、断续、间歇、变频调制

【其他】：每台中频治疗仪需配备，简易ABS治疗车一台

在价格合理的前提下，功能尽量丰富，确保质量，满足实际需求！谢谢

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对项目进行响应。供应商应根据要求填写报价一览表

2、采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况签订合同。

3、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。供应商在报价时应在“备注”一栏注明产品质保期及使用期限。

五、报名时间及方式

（一）报价时间：2025年5月20日至2025年5月25日17:00。

（二）报价方式：线下报价，联系人：姚志峰、报价电话：0537-2160218过期不予受理。

1.获取采购信息：供应商通过医院官网、公告栏或直接收到医院邀请等渠道，获取医疗设备采购项目的详细信息，如设备名称、规格、技术参数、数量、交货期、质量要求等。

2.准备报价资料：整理并准备营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证、同时准备产品彩页、技术白皮书、售后服务方案等介绍材料。

3.首轮报价：根据采购要求，供应商在我院规范报价单上，准确填写设备的单价、总价、分项报价等价格信息。

二次报价：对于首轮有效报价的供应商，医院组织现场二次报价，要求供应商在规定时间和地点进行再次报价，最终结合两轮报价及各方面因素确定中标供应商。

4.参与谈判或议价：医院组织谈判或议价，供应商需安排授权代表按时参加，准备好充分的谈判报价文件资料和策略，根据医院意见和其他供应商情况，合理调整报价和合作条件，提交的文件需加盖公章。

- 等待审核与反馈：医院采购部门会对报价文件进行审核，可能会就价格、技术、服务等方面与供应商进行沟通或要求提供补充资料，供应商应及时、准确回复。

- 关注结果公示：医院确定中标供应商后会进行结果公示，供应商应关注公示信息，若对结果有异议，按规定流程提出质疑和申诉。

- 供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2025年5月20日

附件

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

联系方式：

报价日期：      年      月      日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。

| 包号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 产品技术标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 2 | 台 |  |  |  |  |